ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ




Ανάλυση Ποιότητας Απεικονιστικών Συστημάτων

### 1. Μέτρηση του MTF (Γ-Κάμερα)

#### Μεθοδολογία

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την εικόνα του quadrant phantom, η οποία περιέχει τέσσερα τεταρτημόρια με παράλληλες γραμμές διαφόρων χωρικών συχνοτήτων (7 lp/mm, 6, 5, 4 lp/mm).

Η διαδικασία περιλάμβανε:

- Εξαγωγή του προφίλ έντασης P κατά μήκος μιας επιλεγμένης περιοχής.

- Υπολογισμό των Pmax και Pmin.

- Υπολογισμό της ποσότητας:

#### Αποτελέσματα

Η μέτρηση της συνάρτησης μεταφοράς διαμόρφωσης (MTF) για το επιλεγμένο τεταρτημόριο έδωσε:

- Pmax=143

- Pmin=35

- MTF=0.6067

Η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει την ικανότητα του συστήματος να απεικονίζει λεπτές χωρικές δομές.

### 2. Ανάλυση Ανομοιογένειας Πεδίου

#### Μεθοδολογία

Για την ανάλυση της ανομοιογένειας, χρησιμοποιήθηκε η εικόνα homogeneity_image_C9FF1A.gif από τη γ-κάμερα.

Η διαδικασία περιλάμβανε:

- Υπολογισμό της μέσης έντασης για κάθε pixel μέσα σε ένα τετράγωνο 13x13 pixels.

- Εύρεση των Amax και Amin.

- Υπολογισμό της ποσότητας:

#### Αποτελέσματα

Η ανάλυση απέδωσε τις παρακάτω τιμές:

- Amax=200

- Amin=87

- Ανομοιογένεια: 0.5650

- Επιπλέον, σημειώθηκαν τα pixels όπου εμφανίζονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές έντασης στην απεικόνιση.

### 3. Συμπεράσματα

Οι μετρήσεις μας έδειξαν ότι:

- Η MTF αποτυπώνει την ευκρίνεια του συστήματος στην απεικόνιση υψηλών χωρικών συχνοτήτων.

- Η ανομοιογένεια πεδίου αναδεικνύει πιθανές διακυμάνσεις στην απόδοση της γ-κάμερας.

Οι υπολογισμοί επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα λειτουργεί εντός των προδιαγραφών, ενώ η ανάλυση ανομοιογένειας μπορεί να υποδείξει πιθανά σφάλματα βαθμονόμησης ή άλλα τεχνικά προβλήματα.